Het toestel is klaar voor gebruik wanneer ‘Ready’ op het scherm staat en de oranje ‘Start’-knop getoond wordt.

1. Zeer belangrijk: Meng de heparinespuit of het capillair goed zodat er geen klonters kunnen ontstaan.
2. Kies het staaltype (arterieel, veneus, capillair).
3. Vink bepaalde parameters uit of maak gebruik van een vooraf gecreëerd panel indien niet alle parameters gekend hoeven te zijn.
4. Plaats het staal op de oranje staalpoort en druk op de ‘Start’ knop: **NIET** inspuiten!
5. **VERWIJDER** het staal wanneer gevraagd en druk op de pijl(verdergaan).
6. Geef de ‘patiënt-ID’ van de pasgeborene correctin. Hiervoor wordt zijn persoonlijk inschrijvingsnummer gebruikt. Het nummer van de moeder mag **niet** gebruikt worden!

**Let op:**

Nog **GEEN** inschrijvingsnummer beschikbaar? Volg de instructies op de ommezijde. (\*)

**Zonder correct inschrijvingsnummer wordt een resultaat  
niet automatisch opgenomen in het patiëntendossier.**

1. Breng eventueel patiënttemperatuur en patiënt-FlO2 in, indien nodig. Druk op de oranje pijl om te confirmeren.
2. Het resultaat wordt eenmaal uitgeprint. Met de printknop kan er een extra afdruk gemaakt worden.

**OPMERKINGEN**:

1. Het toestel kalibreert en voert controles uit op geregelde tijdstippen. U kunt deze onderbreken voor dringende stalen door op ‘**STAT**’ te drukken.
2. Indien u een capillair aanbiedt, is er minimaal 100 µL staal nodig. Voor een spuit is een minimaal volume van 1,5 mL nodig.
3. Maak een extra afdruk indien het **inschrijvingsnummer onbekend** of **foutief ingegeven** is en bevestig een correcte identificatieklever op deze afdruk. Deze afdruk kan u aan het labo bezorgen.

**Bij problemen kan u de toestelverantwoordelijke tijdens de daguren bereiken op het nummer 3074 of het labo op het nummer 3070.**

(\*) Indien dringendheid geboden is, of nog **geen inschrijvingsnummer** beschikbaar is, volg onderstaande werkwijze.

1. Label 6 klevers van de moeder, met ‘kind van’ waarbij 3 voor het arteriële (ART) en 3 voor het veneuze (VEN) staal zijn.
2. Label een laboratorium aanvraagformulier met een grote klever van de moeder.
3. Label de 2 bloedgasstalen (ART/VEN) met een klever van de moeder.
4. Voer de analyse uit zoals aan de ommezijde beschreven.
5. Geef ter hoogte van de staalidentificatie de inlogcode in van de uitvoerder.
6. Druk het bekomen resultaat per bloedgasstaal 2 maal af.
7. Label de resultaten met een klever van de moeder en de vermelding van ART of VEN.
8. 1 print/staal wordt gecommuniceerd aan de arts en verwerkt in het medisch dossier.
9. 1 print/staal wordt geniet aan een laboratorium aanvraagformulier.
10. Vervolledig dit aanvraagformulier met een klever van de pasgeborene wanneer deze een persoonlijk inschrijvingsnummer gekregen heeft.
11. Bezorg de volledige aanvraagformulieren zo spoedig mogelijk aan het laboratorium.

*Opmerking: Bij meerlingen is het eerste kind A, tweede kind B,… Per kind moet er telkens een nieuwe aanvraag gemaakt worden.*